INVITACIÓN No.

“MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMA DE MEDICION DE GAS TRANSBOLIVIANO S.A.”

TERMINOS DE REFERENCIA

CONTENIDO

1.	OBJETO	3

2.	DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ACTUAL	3

3.	OBJETIVO	3

4.	ALCANCE	3

4.1.	SISTEMAS DE MEDICIÓN Y TIPOS DE MANTENIMIENTO	5

4.1.1.	Sistemas de medición de transferencia de custodia: Medidor ultrasónico/Turbina	5

4.1.2.	Sistema de medición de gas combustible: turbina/desplazamiento positivo	5

4.1.3.	Sistema de medición check meter: ultrasónico	5

4.1.4.	Sistema de analizadores de Contaminantes de Gas en línea	6

4.2.	DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS A REALIZAR	6

4.3.	MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS	8

4.4.	TAREAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS AUXILIARES DE LOS SISTEMAS DE MEDICIÓN.	9

4.5.	LA EMPRESA	10

4.6.	EL PERSONAL	10

5.	RESUMEN DEL TRABAJO Y FORMA DE PAGO	11

6.	PROVISIÓN DE REPUESTOS Y CONSUMIBLES	11

7.	EQUIPOS Y LOGISTICA REQUERIDA	12

7.1.	VEHÍCULO	12

7.2.	SISTEMAS DE COMUNICACIÓN	12

7.3.	INSTRUMENTOS  PATRÓN Y HERRAMIENTAS	13

7.4.	SOFTWARE y HARDWARE	14

7.5.	OTROS EQUIPOS	14

7.6.	Costos de logística y Consumibles.	14

8.	DOCUMENTOS A CARGO DEL CONTRATISTA	15

# OBJETO

Gas TransBoliviano S.A. (en adelante GTB) requiere contratar una empresa para realizar servicios de calibración, mantenimiento preventivo programado mensual y correctivo a requerimiento de todos los sistemas de medición, analizadores de contaminantes, equipos auxiliares y puntos de consumo interno de sus estaciones.

# DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ACTUAL

GTB cuenta en sus instalaciones con tres tipos de sistemas de medición:

- Medición para transferencia de custodia: Para el caso de los sistemas de medición utilizados como transferencia de custodia se tienen implementados sistemas de medición de tipo ultrasónico y turbina para determinar los volúmenes que posteriormente son facturados.

- Medición de consumo interno: Para la medición de consumo internos y/o gas combustible se tienen implementados sistemas de medición de desplazamiento positivo y/o turbinas.

- Medición de Referencia operativa: Para los sistemas de medición del tipo check meter se utiliza medidores ultrasónicos ubicados solo en las estaciones de compresión para la operación y control de los turbocompresores.

La mayoría de estos sistemas de medición cuentan con elementos primarios (medidores de caudal), secundarios (MVS, sensores/transmisores de presión, de temperatura, cromatógrafos) y terciarios (computadores de flujo y totalizadores mecánicos), cabe mencionar que la mayoría de los datos que generan estos equipos de medición son transmitidos a la sala de control de la estación y al Centro de Control en Santa Cruz de GTB.

Los sistemas de medición son intervenidos de acuerdo a programas establecidos por la gerencia de Operaciones bajo la fiscalización de personal definido por GTB para la supervisión del desarrollo de los diferentes trabajos.

# OBJETIVO

Contratar los servicios de una empresa en el área de instrumentación y metrología para realizar las calibraciones, verificaciones, mantenimientos preventivos y correctivos de todos sus equipos y sistemas de medición, así como de sus analizadores de contaminantes en línea por el lapso de 36 meses.

# ALCANCE

El alcance de los trabajos comprende los servicios de calibración como mantenimiento preventivo y correctivo, así mismo, para garantizar el correcto funcionamiento de los sistemas de:

- Medición para trasferencia de custodia (Río Grande, Chiquitos, Itacamba, ESM y Mutún).

- Medición de consumo interno (Río Grande, Izozog, Chiquitos, Roboré, Yacuses, Mutún).

- Medición de Referencia operativa (Izozog, Chiquitos, Roboré y Yacuses).

- Análisis de contaminantes de gas en línea (Río Grande y Mutún).

La lista debe considerarse como referencial, y puede tener un incremento o decremento de puntos de calibración y/o mantenimiento.

Considerar dentro de estos sistemas los siguientes dispositivos:

- Elementos primarios: medidores de caudal.

- Elementos secundarios: MVS, Sensores/transmisores de presión, temperatura, cromatógrafos y manómetros pertenecientes a los procesos metrológicos.

- Elementos terciarios: computadores de flujo.

- Analizadores de contaminantes de la línea “Ametek”.

- Medidores de consumo interno con medidor mecánico/electrónico y sus equipos auxiliares.

Los trabajos de calibración, verificación y mantenimiento deberán sujetarse necesariamente como mínimo a los procedimientos e instructivos vigentes y a revisiones posteriores de GTB, de acuerdo al siguiente listado:

  - GITO.026 Confirmación metrológica de presión estática.

  - GITO.049 Medición de Flujo de Gas Natural.

  - GITO.050 Medición de Contaminantes y de Humedad en Gas Natural

  - GITO.051 Medición Punto de Rocío de Hidrocarburo

  - GITO.052 Medición de Composición del Gas Natural.

  - GITO.053 Verificación y Confirmación Metrológica de Medidores Ultrasónicos.

  - GITO.054 Confirmación metrológica de Computadores de Flujo.

  - GITO.055 Confirmación Metrológica de Lazo de Temperatura.

  - GITO.057 Confirmación Metrológica de Cromatógrafos.

  - GPO.028 Proceso de Medición de Gas Natural.

  - GPO.029 Proceso de Confirmación Metrológica.

  - GPO.034 Características de Desempeño de Equipos de Medición de Gas Natural.

  - GPO.035 Adquisición y Manipuleo de Materiales de Medición de Gas Natural.

  - GPO.036 Equipos del Sistema de Gestión de las Mediciones y Control de Ajuste.

  - GPT. 013 Control de los Requisitos Metrológicos.

  - ITM.073 Tareas de mantenimiento de medidores ultrasónicos.

  - ITM.071 Tareas de Mantenimiento de Computadores de Flujo y Equipos de Presión y Temperatura

  - ITM.070 Tareas de Mantenimiento de Sistemas de Cromatografía.

  - ITM.055 Tareas de Mantenimiento de Medidores de Gas tipo Turbina.

El presente pliego tiene como alcance a los sistemas y equipos de medición indicados previamente y los sistemas auxiliares de alimentación de energía, conversores de señal, comunicación local de datos a equipos HMI que se detallan en el punto 4.4,

La frecuencia de las calibraciones y mantenimientos están establecidas de acuerdo al siguiente cuadro:

Las tareas y sistemas a ser intervenidos para transferencia de custodia, se resumen en la siguiente tabla:

Como referencia se adjunta el programa anual de mantenimiento de sistemas de medición de la gestión 2025, cabe mencionar que los programas pueden ser modificados de acuerdo a necesidad o requerimiento de GTB. Los programas mensuales serán comunicados hasta el 1° de mes.

## SISTEMAS DE MEDICIÓN Y TIPOS DE MANTENIMIENTO

Las empresas contratistas deben presentar su propuesta planifican un periodo programado de hasta 15 días de trabajo continuo mensual donde se atenderán los trabajos programados de cumplimiento obligatorio, así como otros trabajos ya sea de tipo correctivo y/o de apoyo a proyectos de GTB directamente relacionados con el objeto de este contrato.

El consumo de los 15 días mensuales será debidamente registrado y podrá ser compensado en otros meses a efecto de mantener la relación de costos y días trabajados.

En cada recorrido mensual, en función a la programación anual, se desarrollará los siguientes tipos de mantenimientos programados

### Sistemas de medición de transferencia de custodia: Medidor ultrasónico/Turbina

Los mantenimientos a requerir que alcanzan a este tipo de sistemas son:

- Mantenimiento preventivo y/o correctivo para los siguientes equipos: medidor ultrasónico/turbina componentes y sus señales de proceso, computador de flujo, sensores de temperatura, sensores multivariable y cromatógrafos.

- Calibración y/o verificación, señal de pulsos, computador de flujo, sensores de temperatura, sensor multivariable y cromatógrafo.

### Sistema de medición de gas combustible: turbina/desplazamiento positivo

Los mantenimientos que alcanzan a este tipo de sistema son:

- Sistemas de medición tipo turbina

Mantenimiento preventivo y/o correctivo para los siguientes equipos: medidor de tipo turbina componentes y sus accesorios, computador de flujo, sensores de temperatura, sensores multivariable y/o sensores de presión.

Calibración, sensores de temperatura, sensor multivariable o transmisor de presión.

- Sistemas de medición desplazamiento positivo:

Mantenimiento preventivo u/o correctivo para los siguientes equipos: medidor de tipo desplazamiento positivo componentes y sus accesorios, computador de flujo, sensores de presión y temperatura.

### Sistema de medición check meter: ultrasónico

Los mantenimientos que alcanzan a este tipo de sistemas son:

- Sistemas de medición tipo ultrasónico

Mantenimiento preventivo y correctivo de los siguientes equipos, medidor ultrasónico componentes y sus señales de proceso, computador de flujo, sensores de presión y temperatura, sensor multivariable.

Calibración:  sensores de presión y temperatura, sensor multivariable.

### Sistema de analizadores de Contaminantes de Gas en línea

Se tiene instalados en las estaciones de Río Grande y Mutún los siguientes equipos:

1. Analizador de Sulfuros modelo 933 marca AMETEK.

2. Analizador de Contenido de Agua Modelo 3050 OLV marca AMETEK.

3. Analizador de Punto de Rocío modelo 241CE marca AMETEK.

Para estos equipos se requiere el desarrollo de los Mantenimientos preventivo, correctivo y su correspondiente calibración.

## DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS A REALIZAR

La siguiente lista de tareas preventivas, correctivas y de mejora continua y no limitan a otros tipos de tareas que puedan requerirse para mejorar la disponibilidad de los sistemas de medición.

  - Sensor Multivariable (MVS) de presión y temperatura:

- Calibración del MVS de presión estática.

- Ajuste del MVS de presión estática (cuando aplique).

- Calibración del MVS de temperatura.

- Ajuste del MVS de temperatura (cuando aplique).

- Remplazo y configuración (cuando aplique).

- Elaboración de reportes.

  - Computador de flujo:

- Recolección de archivos históricos, configuraciones y EFM.

- Verificación de la instalación, configuración y las claves de acceso.

- Implementación de sub rutinas FST(Cuando aplique).

- Verificación de los puertos de comunicación y enlace de/y con otros equipos, (Cromatógrafos y HMI por ejemplo.)

- Verificación del estado del teclado del computador de flujo.

- Verificación de los cálculos de volumen del computador de flujo (algoritmo de cálculo de computadores de flujo).

- Revisión de los sistemas de alimentación de energía DC y sus accesorios.

- Llenado de reportes.

- Actualizaciones de firmware (cuando aplique).

- Introducción de datos manuales.

- Elaboración de reportes.

  - Manifold Sensor Multivariable:

- Verificación de estado del manifold.

- Verificación de fugas en los conectores de tubing .

- Prueba de sello de la válvula tronquera en sus cámaras de alta y baja (en función al tipo de válvula).

- Revisión del estado de las fuentes AC/DC.

- Verificación de aislación de los Ramales de Medición.

- Elaboración de reportes.

  - Cromatógrafo:

- Calibración del cromatógrafo.

- Ajuste del cromatógrafo (cuando aplique).

- Verificación del balance de la tarjeta preamplificadora.

- Verificación estado del manifold.

- Verificación de fugas en los conectores de tubing.

- Verificación de fugas en los cilindros y conectores de gases especiales.

- Verificación de fugas en los manómetros.

- Pruebas a las válvulas auto/on/off.

- Llenado de la lista de verificación de mantenimiento de cromatógrafos.

- Cambio de filtros para helio.

- Cambio de filtros de los acondicionadores.

- Cambio de filtros para gas patrón.

- Cambio de filtros de la línea de muestreo al cromatógrafo.

- Reguladora de tomamuestras.

- Flujómetros de proceso.

- Cambio de columnas cromatográficas (cuando aplique).

- Cambio de las válvulas solenoides (cuando aplique).

- Cambio tarjeta preamplificadora (cuando aplique).

- Cambio de membranas cromatográficas (cuando aplique).

- Cambio de elementos de los detectores térmicos (cuando aplique).

- Cambio de columnas de oxígeno (cuando aplique).

- Cambio de cilindros de gas patrón y helio (en función a consumo).

- Calibración de todos los manómetros asociados a equipos de medición.

- Verificación y aplicación de las tablas GPA e ISO.

- Verificación de los registros de eventos.

- Verificación de los puertos de comunicación y enlace de con otros equipos, (Computadores de flujo y HMI).

- Actualizaciones de firmware (cuando aplique).

- Elaboración de reportes.

  - Medidor Ultrasónico:

- Recolección de LOG MAINTENANCE, ARCHIVE LOG.

- Pruebas de SOS.

- Sincronizar los relojes internos conjuntamente con los de los computadores de flujo.

- Cambio de tarjetas.

- Cambio de transductores y accesorios.

- Verificación de los puertos de comunicación y enlace de y con otros equipos, (Computadores de flujo y HMI).

- Verificación de la salida de pulsos.

- Actualizaciones de firmware.

- Elaboración de reportes.

  - Sensor de Temperatura (RTD):

- Calibración del sensor de temperatura (RTD) con horno.

- Verificación del estado de los empalmes de las RTD.

- Verificación del estado de los RTD-ROC.

- Cambio de la RTD y/o sus accesorios.

- llenado de reportes.

  - Modelo 933 Analizador de Sulfuros

- Cambio de lámparas en Optical Bench

- Cambio de partes en Bloques de Columna

- Cambio de partes en el Bloque de Filtros

- Limpieza del Bloque de Filtro

- Llenado del reporte de confirmación metrológica

- Revisión de Históricos y alarmas en Software de monitoreo.

- Verificación de fugas en conectores y empalmes

  - Modelo 3050-OLV Analizador de Humedad

- Cambio de Partes en Elementos Filtrantes

- Limpieza de los Elementos Filtrantes

- Llenado del reporte de confirmación metrológica

- Revisión de Históricos y alarmas en Software de monitoreo.

- Verificación de fugas en conectores y empalmes

  - Modelo 241CE Analizador de Punto de Rocío

- Cambio de Partes en Celda de Medición

- Cambio de partes en bloque de Filtros

- Limpieza del bloque de Filtros

- Limpieza en Celda de Medición

- Llenado del reporte de confirmación metrológica

- Medición y Regulación del Flujo en Venteo

- Revisión de Históricos y alarmas en Software de monitoreo.

- Verificación de fugas en conectores y empalmes

  - Software de monitoreo.

- Copia de respaldo Base de datos

- Verificación de parámetros

- Verificación de comunicación

  - Aire acondicionado BIRDWELL

- Limpieza general del equipo

- Revisión y carga de gas refrigerante

- Medición de consumo de corriente

- Prueba a los arrancadores

## MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS

En el caso del mantenimiento correctivo la empresa contratista debe estar capacitada y con disponibilidad de recursos para la atención de un correctivo a requerimiento del fiscal de contrato en un tiempo de hasta Cuarenta y Ocho 48 horas de haber sido notificado el evento a la contratista y su necesidad de movilización con el objetivo de reestablecer el servicio del equipo o sistema en falla que se requiera. El presente contrato considera la atención de correctivos excepcionales, los cuales serán reconocidos en función al requerimiento específico de GTB y de acuerdo al monto ofertado en la planilla de costos para temas excepcionales que GTB puede requerir.

## TAREAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS AUXILIARES DE LOS SISTEMAS DE MEDICIÓN.

Las siguientes tareas forman parte del alcance del presente servicio y corresponden a sistemas auxiliares a los sistemas de medición:

- Fuentes de suministro eléctrico, rectificadores, paneles solares, cargadores de baterías, baterías, tableros de distribución eléctrica, etc.

- Limpieza general y revisión de conexiones y terminales.

- Verificación de protecciones en general.

- Equipos que estén comandados por el computador de flujo.

- Conversores asociados a los equipos que son parte del sistema de medición, como los computadores de flujo, cromatógrafo, medidor ultrasónico u otros.

- Limpieza general y mantenimiento de los aires acondicionados en los Gabinetes Integrados Ametek.

- Mantenimiento/reemplazo de baterías.

Los trabajos de mantenimiento que han sido descritos serán ejecutados bajo la supervisión del personal asignado por GTB de acuerdo a un programa mensual

La presente lista de marcas y modelos corresponde a los equipos instalados en campo, sin embargo, no es limitativa al alcance de equipos a ser intervenidos en este mantenimiento.

Cromatógrafos de línea y de banco:

- Marca: Daniel, Modelo: 500/2350A.

- Marca: Daniel, Modelo: 500 de banco

- Marca: Daniel, Modelo: 700.

- Marca: ABB, Modelo: PGC1000.

Ultrasónicos:

- Marca: Daniel, Modelo: 3412, 3414 y 3420.

Turbinas:

- Marca: Daniel.

- Marca:	Pietro Fiorentini

Desplazamiento Positivo:

- Marca: DRESSER.

Computadores de Flujo:

- Marca: Fisher, Modelo: Floboss107.

Transmisor de Flujo de los medidores ultrasónicos:

Marca: Daniel, Modelo: 3412, 3414 y 3420.

Manómetros:

- Marca: Swagelock, WIKA, Stewarts, RJ, Omega y otros.

Transmisores de Presión:

- Marca: Rosemount.

Sensores de Temperatura:

- Marca: Rosemount.

Sensor multivariable MVS.

- Marca: Rosemount.

## LA EMPRESA

La empresa adjudicada debe cumplir los siguientes aspectos con carácter obligatorio e innegociable:

- Experiencia de al menos 3 años de trabajo continuo dentro de los últimos 5 años en la provisión de servicios similares al descrito en el presente documento, la experiencia deberá ser demostrada y respaldada con documentos adjuntos en su propuesta técnica.

- La empresa contratista deberá comprometerse específicamente a cumplir los procedimientos del sistema de gestión de negocios de GTB que están alineados con el cumplimiento de las normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001, así como el cumplimiento estricto del “Manual para contratista” de GTB.

- La empresa contratista deberá cumplir los procedimientos vigentes del sistema de gestión de negocios alineados al cumplimiento de la norma ISO 10012 vigente, así como las nuevas versiones o revisiones que se generen durante la duración del contrato.

- La empresa debe de estar disponible a inspecciones por parte de GTB durante la vigencia del contrato, en las mismas se verificará sus equipos, su estado, sus certificaciones y la competencia del personal asignado al proyecto.

- Base geográfica en Santa Cruz de la Sierra.

## EL PERSONAL

El personal que se requiere debe tener entrenamiento y experiencia específica en el mantenimiento de los equipos principales que se encuentran en el alcance del presente documento de “Términos de referencia” (Computador de flujo, medidor ultrasónico, cromatógrafo, analizadores de contaminantes). La contratista deberá adjuntar en su propuesta las hojas de vida del personal que respalde la experiencia solicitada.

La empresa ofertante deberá presentar un organigrama del personal propuesto al servicio de mantenimiento, el mismo debe incluir al Jefe de Proyecto quién será el punto focal para la coordinación de trabajos de mantenimiento y deberá encargarse del cumplimento de los aspectos de gestión y SSMS requeridos para este contrato.

La cuadrilla de mantenimiento preventivo/correctivo deberá estar compuesta por 2 técnicos asignados de manera permanente al contrato para cumplir los programas de mantenimiento en los tiempos establecidos. La cuadrilla deberá contar con la siguiente estructura:

- Técnico en Medición (1 persona): Personal con formación técnica en el área eléctrica, electrónica, mecánica, industrial, petrolera o ramas afines con experiencia acumulada igual o mayor a 4 años en la configuración y mantenimiento de computadores de flujo, cromatógrafos en línea de banco y analizadores de contaminantes Ametek, medidores de desplazamiento positivo, medidores ultrasónicos, sensores MVS, sensores y transmisores de presión y temperatura.

Debe contar con licencia de conducir categoría profesional, que deberá ser respaldada adjuntando la licencia de conducción de Transito a su hoja de vida, la misma debe permanecer vigente durante el periodo de ejecución del contrato.

La certificación en manejo defensivo y 4x4, deben permanecer vigentes durante el periodo de ejecución del contrato.

En el caso del mantenimiento de los analizadores Ametek, podrá presentarse personal específico para su mantenimiento preventivo/correctivo.

- Técnico Instrumentista (1 persona): Personal con formación técnica en el área eléctrica, electrónica, mecánica, industrial, petrolera o ramas afines con experiencia igual o mayor a 3 años en mantenimiento de equipos e instrumentación industrial electrónica/neumática y mantenimiento de sistemas eléctricos.

Debe contar con licencia de conducir categoría profesional, que deberá ser respaldada adjuntando la licencia de conducción de Transito a su hoja de vida, la misma debe permanecer vigente durante el periodo de ejecución del contrato

La certificación en manejo defensivo y 4x4, deben permanecer vigentes durante el periodo de ejecución del contrato.

Uno de estos técnicos debe tener la certificación en SSMA (GTB) o SSMS-40 (YPFB-Transporte), que debe permanecer vigente durante el periodo de ejecución del contrato.

El personal nominado será el único autorizado para ejecutar los servicios de mantenimiento de los equipos que conforman el sistema de medición de GTB. Cualquier reemplazo de personal debe ser puesto a consideración de GTB que podrá o no autorizar el mismo previa evaluación de la experiencia técnica necesaria. El personal propuesto deberá contar con la experiencia y capacitación técnica necesaria definidos en los “Términos de Referencia”.

# RESUMEN DEL TRABAJO Y FORMA DE PAGO

El trabajo del contratista consiste en ejecutar trabajos preventivos y correctivos cumpliendo el Manual para Contratistas, así como las normativas y procedimientos de GTB.

El proponente deberá considerar en su oferta de manera separada los costos del mantenimiento preventivo/correctivo a reconocerse de manera fija mensual y los costos de un trabajo correctivo que será reconocido en función a un requerimiento específico de GTB.

El personal asignado al proyecto debe estar capacitado para atender cualquier requerimiento en caso de presentarse alguna falla.

Las diferencias normales de medición (%NDM) o del balance del sistema deben mantenerse en un rango dentro ±0.40%. En caso de presentarse un desbalance superior a lo indicado la empresa contratista deberá movilizar todos los recursos técnicos y humanos necesarios hasta determinar la causa del origen y resolver el problema sin costo para GTB.

El alcance mínimo del servicio contempla las tareas y los equipos indicados en los puntos 4.2, 4.3 y 4.4 donde se índica los diferentes equipos de medición de gas y la instrumentación adicional que se dispone.

La contratista deberá comprometer la disponibilidad plena de recursos: humanos, transporte y herramientas a tiempo completo durante las 24 horas del día por el tiempo que dure el recorrido programado mensual y por el periodo del contrato, también tendrá que asegurar su capacidad de respuesta en el caso de una falla, en los tiempos de atención designados en función a la Criticidad de Atención asignada a la falla presentada.

La contratista deberá proveer en forma mensual los reportes relacionados a los mantenimientos Preventivo y/o Correctivo; los reportes deberán ser entregados concluidos los trabajos, indicando el diagnóstico completo de fallas, causas, consecuencias, precauciones futuras y/o recomendaciones. La presentación de los mencionados reportes aprobados por el supervisor de GTB son requisitos para la liberación de los pagos mensuales.

# PROVISIÓN DE REPUESTOS Y CONSUMIBLES

GTB proveerá los repuestos necesarios para llevar acabo todos los mantenimientos: preventivo y correctivo además de proveer los gases patrón y especiales requeridos para la calibración y funcionamiento de los cromatógrafos y analizadores de contaminantes.

El contratista asumirá plena responsabilidad de los repuestos que le sean entregados o pasen a su custodia, el contratista se hará cargo del traslado de los repuestos a utilizar hasta la estación, además de ejecutar y asegurar el reemplazo y la puesta en servicio del repuesto; a su vez la contratista devolverá a almacén (en estación o en Santa Cruz) los repuestos usados con los formularios y autorizaciones correspondientes.

Todos los equipos/accesorios de medición que sean retirados deben ser entregados a GTB con su respectivo informe y formulario de ingreso a almacenes para darle de baja en el sistema de administración de activos de la empresa.

En caso de fallas operativas y daños que sucedieran entre los periodos de inspección y mantenimiento, el contratista corregirá las mismas en un tiempo adecuado en función a la Prioridad de Atención que le asigne GTB a la falla.

# EQUIPOS Y LOGISTICA REQUERIDA

La empresa Contratista deberá contar con lo siguiente:

## VEHÍCULO

Para la ejecución de los trabajos y el transporte de los equipos se debe disponer de una (1) camioneta para el grupo, el vehículo debe estar disponible para los trabajos preventivo/correctivo mensuales y un ocasional correctivo durante el periodo del contrato. y deben cumplir con las siguientes características:

- Camioneta doble cabina 4x4, con guinche, aire acondicionado, barras antivuelco interna y externa, dos llantas de auxilio, juego de herramientas de auxilio (desarmadores, alicates, llaves, palancas, etc.) capacidad 1 tonelada, llantas todo terreno, adecuada para el transporte del personal según normas establecidas en el “Manual para Contratistas”.

- El vehículo debe contar con un sistema de monitoreo satelital para el control de velocidad (caja negra) similar al de GTB, los datos deben ser registrados y presentados cada mes al departamento de SSMS de GTB, contar con cinturones de seguridad, botiquín de primeros auxilios, extintor, y teléfono satelital.

- El vehículo será conducido por los integrantes del grupo, debiendo estar todos los conductores habilitados y aprobados por el programa de Manejo Defensivo y conducción de 4x4.

- En caso de mantenimiento preventivo o correctivo del vehículo, el contratista debe poner a disposición un vehículo de reemplazo con las mismas especificaciones durante el tiempo que tome el mantenimiento o la reparación.

La contratista debe considerar que a requerimiento de GTB deberá transportar al personal asignado para la supervisión de los trabajos ya sea de confirmación metrológica o de mantenimiento, además de equipos patrón o cilindros de gases especiales y/o patrón.

La contratista deberá incluir dentro de su propuesta el costo operativo de la camioneta como ser combustible, lubricantes, mantenimiento, peajes, impuestos, seguros y todo lo que fuera requerido para el cumplimiento de los trabajos en campo y de las normas de seguridad de GTB.

## SISTEMAS DE COMUNICACIÓN

Para una adecuada comunicación con el personal asignado, y poder además ser contactados las 24 horas del día, el grupo debe contar con un equipo teléfono celular y teléfono satelital. Los equipos de comunicación deberán mantenerse en perfecto estado de funcionamiento y con el suficiente crédito para llamadas durante todo el tiempo de vigencia del contrato.

El costo de los equipos de comunicación y los gastos de consumo deberán ser incluidos en la propuesta.

## INSTRUMENTOS PATRÓN Y HERRAMIENTAS

Los equipos y patrones de calibración en general, serán provistos por GTB, para cada ingreso a campo de acuerdo al siguiente detalle:

| Equipos de medición y herramientas | Cantidad |
| --- | --- |
| Multifunción FLUKE 754 o superior | 1 |
| Módulo de Alta Presión FLUKE con rango de 0 a 1500 Psi | 1 |
| Bomba Hidráulica para alta presión de 0-10000 psi | 1 |
| Horno Seco FLUKE 9102S o superior | 1 |
| Termómetro Digital : FLUKE-1524 o superior | 1 |
| Platinum Resistance Thermometer (PRT): FLUKE – 5628, compatible con el Fluke-1524. | 1 |

Los equipos de propiedad de GTB estarán bajo la completa responsabilidad del contratista hasta que sean devueltos en similares condiciones a las recibidas al personal de fiscalización de GTB a la conclusión de cada recorrido.

El personal de la empresa contratista debe contar con todas las herramientas manuales adecuadas y requeridas en las cantidades necesarias para el desarrollo de todos los trabajos motivo de estos términos de referencia.

Las herramientas serán sometidas a una inspección periódica siendo responsabilidad de la contratista mantener las mismas en buen estado y remplazarlas a la brevedad en cuento se detecte su daño o a simple requerimiento del supervisor de mantenimiento cuando se detecte un mal estado.

## SOFTWARE y HARDWARE

Para el correcto desarrollo de las tareas de mantenimiento se requiere que la contratista tenga disponible en todo momento lo siguiente:

  - Una computadora portátil.

  - Software de comunicación y configuración en sus últimas versiones.

  - Roclink for Windows, Roclink 800

  - Daniel Moon.

  - PCCU y EZ Block Builder,

  - Meter Link,

  - Software para los diferentes equipos Ametek

## OTROS EQUIPOS

- Pinza Amperimétrica Fluke

- Detector portátil de Gas con Certificacion Vigente.

- Impresora y consumibles.

## Costos de logística y Consumibles.

Todos los costos asociados a la alimentación, hospedaje, seguridad o cualquier otro costo que la contratista deba realizar para el desarrollo de los recorridos de mantenimiento o una intervención no programada, correrán por cuenta de la contratista.

La empresa contratista, debe tener la previsión de tener en la cantidad suficiente los consumibles necesarios para atender los trabajos preventivos y/o correctivos, disponiendo de teflón, terminales de conexión, paños de limpieza, cinta aislante, y otros relacionados a las tareas de calibración o mantenimiento de los sistemas auxiliares de los sistemas de medición.

# DOCUMENTOS A CARGO DEL CONTRATISTA

La elaboración de los registros de confirmación metrológica, de los registros de calibración y elaboración de los respectivos reportes de mantenimiento deben estar siempre de acuerdo a procedimientos vigentes de GTB y presentados a la conclusión de cada trabajo para lo cual, la empresa contratista deberá disponer de todos los insumos necesarios.

Toda documentación generada por los trabajos de mantenimiento son documentos controlados y de propiedad de GTB (incluido derecho de autor) que no podrán ser difundidos bajo por ningún motivo.